附件1

技术规格偏离表

| 包号/序号：01包 产品名称：智能化学品管理平台 数量：2个主控柜和6个储存柜 是否为经过审批采购的进口产品： 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料页码 |
| 7.1主控柜（每个主控柜） ★7.1.1主控柜柜体：柜体尺寸不高于2000mm。柜体材质应采用≥1.2mm优质镀锌碳钢板，应具备防潮、防酸碱腐蚀、防爆等功能。柜体轮脚应具备防腐静音属性，并单轮承重≥150KG。柜体内部电缆应选用具有阻燃性的国标电缆，线缆接头、电路须作密封处理。备需经过耐腐蚀检测（GB/T10125-2012），防爆检测（GB3836.1-2010、GB3836.8-2014），耐火检测（日本工业标准JIS（s1037-2013）），功能性检测，电磁兼容检测，环境监测（以上检测报告响应文件中提供带国家认可第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 7.1.2控制系统：主机功率≤100W，识别速度≤200ms， 使用≥18.5寸多点触控工业一体机作为输入设备和中心控制管理主机，主要配置参数： （1）CPU主频：2.60 GHz及以上； （2）内存: 4GB及以上； （3）硬盘：固态硬盘； ★7.1.3主控柜应具备进行试剂入库、查询、领用、归还、出库、标签信息补打、使用记录查询、人脸识别功能设置等流程的申请和操作的功能。可通过内置电子称重设备对储存试剂进行初始化称重入库、归还称重，对称重数据进行自动登记并形成管理台帐；通过标签打印机打印标签支持包含文字、二维码，其中文字信息应至少包涵储存试剂的存放位置、试剂名称、试剂危险类别、纯度、试剂唯一编号等； 7.1.4试剂称重系统：主机嵌入式安装量程不低于3KG，精度不低于0.1G的电子称重设备，并可通过蓝牙方式连接其他外接移动式电子称重设备进行改造； 7.1.5扫码打印系统：主机嵌入式安装扫描模块，可扫描识别IC卡、ID卡、二代身份证、NFC功能设备，读取速度≤60ms，一维码、二维码读取速度≤200ms；主机嵌入式安装打印模块，打印机为热敏打印机，可打印三防不干胶标签； 7.1.6主机网络接入须满足WIFI、网线直连或IOT多种方式； 7.1.7后台管理系统：系统对储存场所/单位、管理人员/使用角色、权限、领用逾期预警提示、试剂过期预警提示及机柜预警提示、储存试剂数据库等信息进行初始化设置和调整设置，试剂数据库功能支持批量导入、批量转柜；储存试剂信息数据库支持模糊查询及精准查询等多种查询功能；系统对储存试剂的试剂容器进行编号、中文名、英文名、CAS号、类型、存放位置、形态、计量模式、标准含量、纯度、规格、生产厂家、余量预警值等基本信息进行创建和维护，创建功能支持批量导入； 7.1.8具备业务拓展功能： ★7.1.8.1支持多路化学品存储柜的信息联动（可无限扩充化学品柜），实现对化学品储存柜的温湿度及VOC实时监测、报警，报警信息可实时推送至安全负责人； 7.1.8.2实现开关门信息自动记录，可远程通过PC端及移动端实时监控设备运行状态、库存信息、开关门记录等，开关门记录须精确记录开关门人员信息及时间信息； 7.1.8.3后台系统可实通过API接口现与我所现有的危废品管理平台的无缝衔接，实现对实验室产生的危废品进行分类登记、标签打印、扫描自动录入危废品信息、称重入库、扫描出库、盘点统计等功能（需提供危废品回收管理平台具体操作流程及使用截图，含有硬件设备的需提供设备真实照片）。 7.1.9智能识别系统：满足刷卡识别身份功能，同时可选配提供智能人脸识别身份辨别模式； 7.1.10投标时提供设备多场景实地使用照片及5分钟系统演示视频（提交U盘或光盘资料）或现场演示操作流程，主要介绍流程管控柜的智能系统，自动化流程管理模块包括危化品的录入、取用与归还等操作以及与管理平台的连接使用。 7.1.11智能分组系统：满足多学科组共享使用一台主机模式，可在后台设置不同学科组使用单独柜体或单独柜门； 7.2储存柜（单个储存柜） ★7.2.1规格：容积≥450L； ★7.2.2柜体：柜体尺寸不高于2000mm，柜体材质应采用≥1.2mm优质镀锌碳钢板，应具备防潮、防酸碱腐蚀、防爆等功能。柜体轮脚应具备防腐静音属性，并单轮称重≥150KG。柜体内部电缆应选用具有阻燃性的国标电缆，线缆接头、电路须作密封处理。备需经过耐腐蚀检测（GB/T10125-2012），防爆检测（GB3836.1-2010、GB3836.8-2014），耐火检测（日本工业标准JIS（s1037-2013）），功能性检测，电磁兼容检测，环境监测（以上检测报告响应文件中提供带国家认可第三方检测机构出具的检测报告复印件）； ★7.2.3层板单层承重≥100㎏/㎡ 7.2.4电子硬件、集成设备和电路： 储存单元柜具备组网功能，由主控机柜对各储存单元进行管理；储存单元柜内设置一组高精度温湿度传感器和电化学VOC传感器，以检测储存区域环境参数并实时将柜体内运行参数回传至主控机柜； 储存单元柜安装显示屏及运行、报警指示灯，可独立显示本柜状态、环境等参数，温度检测-10℃±50℃，温度检测精度±0.2℃，湿度检测范围0-99.9%RH，湿度检测精度±2%RH，； ★7.2.5储存单元柜具有机械应急锁具；电控联动锁具断电情况下默认锁紧状态，须有断电应急开锁装置； ★7.2.6智能化学品柜设有报警装置，温湿度及VOC报警信息同时推送至安全负责人处； 7.2.7储存单元柜设置通风/净化设备，使用方便更换的活性碳过虑芯对柜内气体进行过滤吸附处理，过滤效果不低于99.98%（投标人须提供有效的国家认可的第三方检测机构出具的检测证书或报告复印件），风机寿命大于等于10000小时； 7.2.8通风/净化设备可与实验室通风系统进行模块化快速连接； ★7.2.9智能化学品柜可无限无缝组柜，所有柜体实时信息反馈到显示屏及后台，可随时查看并导出相关数据。 7.3管理平台 ★7.3.1平台实现24h*365d稳定运行，根据甲方需求进行模块功能升级。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”本表须针对招标文件“第三章货物需求”中服务内容逐条应答。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3. 本表标“★”号的技术指标，须在投标文件中附具体响应内容及相关证明材料，不能仅在上表中以“符合、满足”应答，否则视为该技术指标不满足招标文件要求，按废标处理。

4. 无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：